CP924

[bookmark: _Hlk525034070]Melde- und Bedientableau für medizinische Bereiche zur normgerechten visuellen und akustischen Alarmierung nach DIN VDE 0100-710:2012-10. Die Informationen aus dem System (eingebundene Geräte von Bender- und Fremdfabrikaten) werden in verständliche Bedien- und Handlungsanweisungen umgesetzt. Die Bedienung erfolgt intuitiv über Touchscreen. 

Normen:
Die Ausführung entspricht:
DIN VDE 0100-710(VDE 0100 Teil 710):2012-10
IEC 60364-7-710:2002-11

Gerätemerkmale:
 - 24“ Touchscreen mit Glasfront. 
 - Einbindung von Bender- und Fremdgeräten zu einem Gesamtsystem möglich
 - Alle im System befindlichen Geräte können dargestellt, bedient und überwacht werden
 - Kommunikation über Ethernet, BCOM, Bender BMS-Bus, Modbus RTU/TCP
 - Lüfterloser Betrieb
 - Darstellung und Benennung aller Bedienelemente und Alarm-, Warn-, Betriebs- und Ausfallmeldungen individuell und nach Erfordernissen
 - Unterschiedliche akustische Alarme einstellbar
 - Individuelle Handlungsanweisungen für Alarme möglich
 - Individuelle Anordnung der Anzeige- und Bedienelemente auf (max. 20) Ebenen möglich
 - Individuelle Darstellung mit Hintergrundbildern und Farben
 - Reinigungsmodus mit zeitlich einstellbarer Displaysperre (Alarme bleiben quittierbar)
 - Bei mehreren anstehenden Warn/Störmeldungen, so werden diese alternierend angezeigt
 - Möglichkeit der Funktionsprüfung zugeordneter Isolationsüberwachungsgeräte
 - Nachträgliche Änderung der Anzeige- und Bedienelemente und der Texte der Visualisierung im laufenden Betrieb möglich
 - Backup: Ex- und Importfunktion für die Projektierung
 - Editor zur Parametrierung und Visualisierungserstellung in CP924 integriert
 - Fernzugriff und Wartungsfunktion möglich 

System-Funktionen:
 - Zugriff über Weboberfläche
 - Benutzergruppen mit Rechtebeschränkungen und Passwortschutz 
 - Systemübersicht aller eingebundenen Geräte
 - Darstellen und Anzeigen von Alarmzuständen, Messwerten und Parametereinstellungen aller eingebundenen Geräte
 - Anlagenspezifische Darstellung der eingebundenen Geräte durch individuelle Texte 
 - E-Mail-Benachrichtigung im Fehlerfall
 - Historienspeicher mit 1.000 Meldungen mit Exportfunktion (.csv-Format), Echtzeitstempel, Aufzeichnung von Alarmen, Tests und Schaltzuständen? mit min. und max. Werten, Quittierungen der Alarme
 - 30 Datenlogger mit je 10.000 Datenpunkten zur Erfassung und Speicherung von Messwerten
 - Auslesen der Historienspeicher und Logger über das Netzwerk
 - Parametrierung von eingebundenen Bender-Geräten 
 - Logische Funktionen frei konfigurierbar 
 - Einbindung von Fremdgeräten via Modbus
 - Dokumentation der eingebundenen Bender-Geräte mit eingestellten Parametern
 - Backup (Ex- und Import) der Geräteeinstellungen eingebundener Bender-Geräte
 - Austausch in wenigen Minuten möglich (z. B. in OP-Pause)
 - Betrieb ohne Neustart bei Umschaltung der Stromversorgung
 - Fernzugriff und Wartungsfunktion per WAN, LAN oder Internet

Projektierung/Visualisierung: 
 - Zugriff über Weboberfläche 
 - Projektierung erforderlich, Gerät wird ohne Voreinstellung ausgeliefert

Technische Daten:
Displaygröße: 24 Zoll, kapazitiver Touchscreen
Auflösung: 1920 x 1080
Betriebssystem: Linux
Versorgungsspannung: 100...240 VAC
Leistungsaufnahme: <50 W
Überbrückungszeit bei Spannungsausfall (Rechnereinheit) >15 s
Summer: integriert
Schnittstellen:
 - 2 x RS-485 mit galvanischer Trennung
 - 2 Bus-Abschlusswiderstände, schaltbar
 - Protokolle: BMS, Modbus RTU (Master)
 - Ethernet (RJ45)
 - Protokolle: BCOM, Modbus TCP (Client/Server), SMTP, NTP, DHCP, http, ...
 - 2 x USB
[bookmark: _Hlk528667366] - 1 x I2C
[bookmark: _Hlk528667391] - 1 Audio in
 - 1 Audio out
 - 12 digitale Eingänge / galvanisch getrennt
 - 1 Relaisausgang (Wechsler) 2 A
Front: Reinigungs- und Desinfektionsmittelbeständig
Glasfarbe: grau 
Außenmaße: 654 x 441 x 99 mm (BxHxT)
Einbauart: Hohlwand-Montage
Lieferumfang: Incl. UP-Einbaugehäuse

Fabrikat: 
Bender GmbH & Co. KG
Londorfer Str. 65   
35305 Grünberg

Typ: CP924
oder gleichwertiges Fabrikat, das alle zuvor beschriebenen Eigenschaften und Funktionen erfüllt.
Der Nachweis darüber ist zu erbringen.
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